包1-1：智能医用冰箱 2套 预算5.3万元

- 基本要求

- 名称：智能医用冰箱

- 数量：2套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 4、用途：用于疫苗接种室疫苗存放。

- 5、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1.1、有效容积≥61L；

1.2、具备≥ 10.1寸触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等；

1.3、具配 ≥8 格抽屉，存储疫苗容量大；

1.4、可弹出抽屉设计，可以实现指定抽屉自动开门弹出；

1.5、具备≥ 4 个脚轮，移动便捷；

1.6、具备可拆卸传感器，方便年检计量；显示温度传感器放 到测温盒中，模拟真实的疫苗温度；

1.7、制冷系统：风冷系统，保证箱内温度恒定控制在 2℃~8℃ 范围内；

1.8、采用变频压缩机，HC 制冷剂，环保节能；

1.9、温度控制：电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度 0.1℃；

1.10、安全保护：密码保护；输入密码才能进入系统查看并更 改参数；

1.11、多重报警方式：高低温报警、传感器故障报警、远程报 警、断电报警；报警方式：声光报警；

▲1.12、所投产品制造商需具备有效医疗器械生产许可证， 原件备查；

1.13、冷藏箱具有医疗器械注册证。

▲1.14、产品具有南德认证的TUV性能报告；

▲1.15、需与广东省疫苗流通与接种信息系统无缝对接，接种相关数据需符合信息安全要求，只在专用网络内传输，所产生的相关数据需存储至免疫规划专用服务内；可通过疫苗追溯码自广东省疫苗流通系统获取疫苗信息；支持与接种客户端联动，可根据当前受种者接种信息，自动弹出对应疫苗。

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

三、其他商务要求

▲1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥2年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少3名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包1-2：医用低温冰箱 1台    限价0.8万元

- 基本要求

- 名称：医用低温冰箱

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：保存血浆、生物制品（疫苗）等，适用于血站、医院、防疫站等。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- ▲1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

▲2、有效容积＞90L

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

▲7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

▲12、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；

13、立式结构，门体嵌入式可拆卸密封条设计，安装更换方便；

▲14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；

▲15、3个抽屉设计，防止保存物品交叉影响；每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品；

16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

17、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜30dB；

18、可配USB接口或RS485；

19、产品具有医疗器械注册证；

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

三、其他商务要求

▲1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥2年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少3名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包1-3：后补式冷库（含备用发电机）  1套    预算13.4万元

一、基本要求

1、名称：后补式冷库（含备用发电机）

2、数量：1套

3、货期：发布中标通知书后一个月内

4、用途：用于疫苗冷藏存放。

4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

二、主要技术要求（达到或优于）

（一）主机参数

▲1.冷库的设计、建设应符合《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》《冷库设计规范》等规范。要求规划建设后备式疫苗冷藏库，规格：冷库提价积约≥13.5m³（按实际测量结果定制）。

2.本项目所提交的系统应是通电即可使用的系统。其中包括招标文件中明确描述的以及有效完成系统功能所需的所有设备和服务。

▲3.组合式冷库板，采用偏心锁扣连接，玻璃胶密封。冷库板采用双面彩钢板中间加阻燃剂的聚氨酯发泡填充，阻燃等级B2级冷库的组合式冷库板厚度≥100mm厚，聚氨酯保温层稳定密度要求达38-42kg/m3，钢板厚度≥0.5mm。根据现场土建结构的实际情况，冷库要做到建筑空间利用最大化，冷库要做到贴土建墙和土建梁安装。

4.冷库出库采用双层保温玻璃门，冷库入库门壁板为双面彩钢，钢板厚度≥0.5mm，预装门锁，门框有自动加热系统。冷库门体、门铰链、门锁，密封严密。

5.冷藏库内各点温度均在2℃～8℃的范围，均匀性方面任何时刻各点的温差不超过±2℃，温度调节精度0.1℃

6.蒸发器采用吊顶冷风机。

7制冷系统在冷库（空库）密封情况下，90分钟内达到冷库温度要求（当环境温度为+38℃～+42℃时）。

8.冷库具有自动定时和强制除霜功能；做好蒸发器化霜后的积水排放处理，冷库内不能有积水。

9.为冷库制冷系统配置智能控制功能，达到完全智能运行，无需人员值守和操作。

10.冷库采用智能控制系统，数字屏显示。一套系统故障，可实现故障切换。智能控制系统设计合理，使用简便。

11.双倍输出：采用智能控制方式，1）可通过智能控制系统自动控制两套制冷系统，可以同时开启，输出双倍制冷量。应对非正常工作情况的发生；2）输出异常信号，发出声光报警。

12.冷藏储存库配置地面配置防滑铝板厚度≥3mm。

13.WiFi温度采集：采用2.4GHz WiFi通信技术或者更优，数据可传入互联网；

14.监控温度测量范围：-200℃～ +100℃，精度：0℃以上  ±0.5℃； 0℃以下 ±1℃；单个采集可外接1路或2路传感器。

15.配置外接DC 5V 电源适配器，后备可充电电池，待机时间≥4小时，可监测到电源断开。

16.设备自带存储芯片，可存储2000条以上数据，可实现断点续传。

▲17.设备自带声光报警功能；固件维护可实现在线空中升级；具有第三方CNAS实验室的校准报告。

18.支持微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容。支持微信报警处理，能够在微信端处理报警，允许提交处理现场的照片。

19.支持微信查询，能够在手机端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、正在处理的设备数量、正常运行设备数量。支持微信端单台设备的状态查看，能够实时查询单台设备的状态信息。

20.整套冷链监控系统必须具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告；软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

21.产品生产厂商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的 有效期内ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境体系认证、GB/T28001（OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证证书.

22.具备多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警）；包括但不限于两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

23.冷库内配备和冷库同品牌空气净化过滤系统，过滤级别≥10000级

24.疫苗存放架：钢喷塑材质，宽:550±10mm,深550±10mm，高2100-2500mm可调，≥六层

（二）配件参数（柴油发电机）

1.功率≥5500瓦，额定功率（KVA）≤375

2.柴油总升数≥15L，噪音≤106dB（A）

3.发电机配备双电源自动切换开关，一旦电路因检修或是发生故障，发电机能够迅速的启动供电。当电路恢复供电时，发电机将自动停止供电。

4.接线方式采用三相四线制

5.采用整体更换式机油、柴油滤清器和空气滤清器

6.机组空载电压整定范围在95%~105%额定电压

（三）配置清单

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后补式冷库 | 国产 | 1 | 间 |
| 1.1 | 温度监控系统 | 国产 | 1 | 台 |
| 1.2 | 空气净化器 | 国产 | 1 | 台 |
| 1.3 | 疫苗存放架 | 国产 | 3 | 个 |
| 1.4 | 温湿度探头 | 国产 | 3 | 个 |
| 2 | 发电机 | 国产 | 1 | 台 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

三、其他商务要求

▲1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥2年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少3名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。